《2026年贵阳市公共卫生救治中心设备采购项目》采购需求调查表

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 质保期限 | 采购需求 | 单价报价 （万元） | 小计金额 （万元） | 制造商 （品牌） | 型号 | 产品技术参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 骨伤康复治疗仪 | 1台 | 质保2年 | 1、磁热疗法、内生电流电刺激疗法、高压静电场疗法三功合一，可独立输出也可组合治疗；2、 脉冲磁输出磁场强度0～53mT，分8档可调；3、磁场频率2～16Hz，分8档可调； 4、磁热疗法共4种治疗输出模式； 5、磁耦合盘具有热疗功能，可选择关闭或开启，开启运行5分钟后，磁耦合盘表面温度为37℃-42℃，精度±5℃； |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 光子治疗仪 | 1台 | 质保2年 | 1、具有至少3种以上距离下光功率密度A.光功率密度（光源表面测量） 红光：≥4000mW/c㎡ 蓝光：≥4000mW/c㎡B.治疗距离下光功率密度 最高光功率密度≥40mW/c㎡C.出光口最大光功率密度：≥180mW/c㎡；2、 具有脉率生物信息反馈功能，可提供脉率异常提示；3、光强检测：具有实时检测红光输出，当当红光输出小于设定值时可提示。 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 药品阴凉柜 | 2个 | 质保1年 | 1、箱体内有效容积≥650升；外部尺寸≤1200×560×2000mm，内部尺寸≥1050×450×1250mm；2、立式对开门，双层镀膜LOW-E中空玻璃门，外层玻璃使用特殊Low-e材质，25℃环温，75%Rh湿度下无凝露。箱壳、内胆采用喷涂钢板，易于清洁、消毒 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 药物转运箱 | 1个 | 质保1年 | 1、微电脑控制，内置2个数字式温度传感器，控温精度0.1℃；2、通电稳定运行后，箱内储藏温度可稳定至2~6℃；3、内嵌式PCM蓄冷技术，空箱保温时间可达60分钟，保温时间箱内温度稳定至2~10℃ |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 恒温转运箱 | 1个 | 质保1年 | 1、微电脑控制，内置3个数字式温度传感器，控温精度0.1℃；2、通电稳定运行后，箱内储藏温度可稳定至2~6℃；3、内嵌式PCM蓄冷技术，空箱保温时间可达60分钟，保温时间箱内温度稳定至2~10℃ |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 温湿度采集器 | 9套 | 质保1年 | 1、电源：220V/50HZ，直流输出模块供电,同时所有采集模块应有后备电池，能够在发生断电事故时保证采集模块仍然正常运行≥6小时，确保服务器能够检测到温度超限并及时报警。 2、现场温度采集模块配备LCD液晶屏幕显示，能够显示实时温度、电池电量等信息，方便操作人员更好的维护系统监控系统运转。 3、ZIGBEE无线通讯模式，通讯频率2.4GHZ |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 空气波压力治疗仪 | 1台 | 质保2年 | 1、压力设置范围在10mmHg～200mmHg内可调，精度±22.5mmHg；且超过2kPa的持续时间应不大于3min。 2、 定时范围0～99min内（以1min为单位的设置），误差应不大于±20s 3、具有紧急停止产品能够卸压，输入的压力下降到30mmHg以下的时间应在4秒钟内。 4、输出模式：模式≥4种,模式间可任意组合,比如模式1+2，模式1+3，模式1+4，模式2+3，模式2+4，模式3+4，模式1+2+3，模式1+2+4，模式2+3+4等 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 医用电子直线加速器 容积旋转调强系统 | 1套 | 质保1年 | 1、旋转治疗模式(VMAT) 系统须支持体积调强弧形治疗（VMAT）功能。2、支持机架在顺时针和逆时针两个方向连续旋转治疗，并能在旋转过程中动态调整多叶光栅（MLC）形状和剂量率。3、支持光子线和电子线的旋转治疗模式。 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 医用电子直线加速器控制柜系统 | 1套 | 质保1年 | 1、控制柜升级 提供并安装一套全新的原厂新版本控制柜，必须与我院现有Precise直线加速器机架、治疗床、MLC等所有硬件模块实现无缝物理连接和电气兼容。 2、控制系统软件 提供并安装原厂正版的控制系统软件许可证。软件需激活全部功能，并提供完整的安装、激活与验证服务。 3、兼容性 升级后的控制系统必须完全兼容现有的MLCi2机头、治疗床系统等所有子系统 4、动态弧调强治疗模式升级 系统须支持动态适形弧形治疗功能。在机架连续旋转过程中，MLC能够动态调整射野形状以紧密贴合靶区投影，实现高效的适形照射。需具备先进的运动补偿算法，以应对治疗过程中的靶区运动，并提供高精度的剂量递送控制 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 定量CT(QCT) | 1套 | 质保5年 | 1、 定量 CT 非同步校准体模 壹个，非同步 QCT 工作站壹台， 非同步骨密度分析软件壹套 2、脊柱骨密度测量欧洲脊柱体模重复性误差≤1.5%，提供本次投标产品文献证明 3、 具备诊断指南或共识注明适用性。中国定量 CT 骨质疏松症诊断指南（2018） |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 第二代测序仪 | 1台 | 质保1年 | 1、应用范围：该系统将用于未知物种全基因组测序、已知物种重测序、全基因组小RNA分析、微生物宏基因组分析、肿瘤基因分析、遗传病基因分析、染色质免疫互沉淀（ChIP）研究、甲基化研究、转录组分析等； 2、测序仪核心器件（旋转阀，移动平台，相机，物镜，滤光片，二向色镜，激光器，制冷模块）、测序芯片、测序试剂国产化率100%； 3、芯片支持玻璃材质，随机生成荧光簇，采用四色通道光学系统 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 结核分枝杆菌PCR检测 | 1套 | 质保1年 | 1、样本通量：96样本通量，48×2孔，双反应模块； 2、适用耗材：0.2mL 48孔PCR板, 0.2mL PCR单管, 0.2mL PCR 8联管； 3、反应体系：10-100 μL； 4、生产企业有超过15年以上生产基因扩增仪的经验，并通提供证明资料； |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 内镜用激光系统 | 1套 | 质保2年 | 1、具备中文操作界面，操作界面：≥8寸彩色触摸屏控制；屏幕可旋转折叠，方便临床医护术中操作，安全便捷； 2、功率：功率 1-100W，1W步进可调，最大功率100W； 3、脉冲宽度：脉宽≤4ms 4、输出脉冲频率≥80Hz 5、安全级别：BF 6、组织渗透深度：≥4mm，具备卓越止血能力； 7、激光波长：1064nm±5nm； 8、激光介质：含钕元素的钇铝石榴石（Nd:YAG） 9、吸收色基：水和血红蛋白同时吸收，切割和止血同步； 10、冷却系统：封闭循环水冷及风冷双重冷却 11、重量小于76KG |  |  |  |  |  | 核心产品 |

联系人：                         联系方式：

供应商或生产厂家名称（公章）：

日期：